高溫高壓滅菌鍋安全作業標準(範例)
附錄 3
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			高溫高壓滅菌作業
作 業 方 式 ：			個人作業
使用處理材料：			經得起高壓及高溫之設備/器具
使用器具工具：			滅菌鍋
防 護 器 具 ：			隔熱手套
資 格 限 制 ：			實驗場所安全衛生教育訓練、實驗室人員指導後，始可操作
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.作業前 / 1-1 檢查水箱 / 1-2 檢查設備外觀 / 、管路及接頭		1-1 水箱水位是否在 / LOW 與 HIGH 標記線範圍內，檢查手動排水閥與出水口與出氣口有無關閉。 / 1-2 目視設備外觀、管 / 路及接頭是否完 / 整。		水位不足或 / 是過高，可能導致乾燒或是故障。 / 1-2 可能造成洩 / 漏、感電及 / 爆炸的風 / 險。	水位過低時補 / 充使用過濾水(也可加入自來水)，水位過高時則排除多餘水量至合適水位。 / 1-2 掛上維修中標 / 示，通知廠商 / 。	通知實驗室負責人、環安組。
2.作業中 / 2-1 確認鍋內水位 / 2-2 放入消毒物品 / 2-3 蓋緊鍋蓋 / 2-4 選擇滅菌計時 / 器及壓力控 / 制器的設定 / 2-5 打開滅菌鍋電 / 源開關， 開 / 始滅菌		2-1 轉開水閥確認鍋內 / 水位是否至止水板高度。 / 2-2 將消毒物品貼上滅 / 菌指示膠帶放入鍋 / 內。 / 2-3 蓋緊鍋蓋。 / 2-4 依照操作程序設定 / 2-5 打開電源(Power / switch 按鍵)，即可 / 開始進行消毒程序。		2-1 水位高度未 / 至止水板， / 可能造成過 / 熱乾燒情 / 形，導致發 / 生火災的風 / 險。 / 2-2 放入易爆裂 / 物、裝載的 / 液體過滿或 / 消毒物品超 / 量，物品阻 / 塞到孔穴或 / 溫度感應 / 器。 / 2-3 控制桿鬆動 / 導至鍋蓋無 / 法栓緊，造 / 成壓力及溫 / 度異常。 / 2-4 溫度及壓力 / 設定錯誤或 / 操作面板失 / 效導致感 / 電、過熱或 / 是壓力控制 / 異常。 / 2-5 誤開啟或是 / 關閉滅菌鍋 / 電源，導致 / 溫度及壓力 / 異常，引起 / 洩漏、爆炸 / 及燙傷的風 / 險。	2-1 加入過濾水或 / 自來水至止水 / 板高度。 / 2-2 勿將易爆裂物 / 放入，勿消毒蒸氣無法通過之密閉容器或袋子內的物品 （使用透氣塞子或將蓋旋鬆），滅菌物品若為燒杯、試管等時，必須將此類開口處朝下放置，滅菌物品若是放置於袋內時，將袋子裝入300 c.c.水，同時將滅菌袋袋口打開。消毒物品勿過量。 / 2-3 掛上維修中標 / 示，通知廠 / 商。 / 2-4 依照操作程序 / 設定。如故障 / 則掛上維修中 / 標示，通知負 / 責人或廠商。 / 2-5 掛上"使用中" / 的告示牌。	立即按緊急停止，重新確認。受傷人員送至醫院治療並通知負責人或環安組。
3.作業後 / 3-1 滅菌完成，取 / 出消毒物品。 / 3-2 關閉滅菌鍋電 / 源。		3-1 滅菌及乾燥流程完 / 成後會聽到，連續的鳴叫聲，面板顯示流程指示燈與滅菌指示燈消滅。壓力錶歸零，方可打開鍋蓋3-5cm，待10-15分鐘後，取出滅菌物品，確認滅 / 菌指示膠帶由米白色變成米白底黑色斜紋。		3-1 開起鍋蓋時 / 被蒸氣燙 / 傷。	3-1將物品取出時，穿戴隔熱手套以免燙傷，欲取出滅菌物，應先檢視溫度及壓力是否回復正常。滅菌鍋無法正常操作時，應通知維修人員，並予以記錄。	受傷人員送至醫院治療並通知負責人 或環安組。
圖 / 解

製表人： 實驗室負責人： 製作日期：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。