BSL-4實驗室生物安全及生物保全檢核表
110.06.12更新
單位名稱
實驗室名稱					實驗室主管：
表單用途	外部查核		查核單位：	查核委員：			查核日期：
	內部稽核		稽核人員：		檢核日期：

填寫說明：
1. 本查核表係依據「實驗室生物安全規範」（2021年版）訂定。
2. 本表適用於使用、保存RG2以上病原體或生物毒素之BSL-4實驗室。
3. 實驗室應符合條文之適用類型代號說明：
■：BSL-4實驗室皆須符合之條文。
C：指櫃式BSL-4實驗室之阻隔區域須符合要求。
S：指套式BSL-4實驗室之阻隔區域須符合要求。
條文查核/稽核結果，於結果欄記錄：符合項目劃「○」、不符合項目劃「╳」、不適用項目寫「NA」。

項次	條文內容/查核項目	適用類型	結果	事實記錄/觀察發現
3.1	結構與地點
3.1.1	阻隔區域以門和公共及行政區作區隔。	■
3.1.2	阻隔區域之文書/電腦專用工作檯和實驗工作檯及動物房作區隔。	■
3.1.3	阻隔區域結構與地點之設計，可承受內在與外在環境因素。	■
3.2	阻隔屏障
3.2.3	位在阻隔屏障之窗戶為不可開式且密封。	■
3.2.4	窗戶材質要經生物保全風險評鑑，採用適當保全等級。	■
3.2.6	位於阻隔屏障之設備安裝要維持阻隔屏障之完整性。	■
3.2.8	在阻隔屏障的傳遞設備/技術，採用機械式或電子式互鎖門，以及視覺/聽覺警報，以防止兩道門同時開啟。	■
3.2.10	阻隔屏障之所有貫穿處，包含所有管路及接線，要使用可耐受消毒劑之不收縮填塞材料密封。	■
3.3	入口
3.3.1	通往阻隔區域之門可上鎖。	■
3.3.2	生物危害警告標示(包含國際生物危害警告標誌、生物安全等級、聯絡人姓名與電話，以及進入要求)張貼於進入阻隔區域之入口處。	■
3.3.4	進入阻隔區域須有門禁系統。	■
3.3.6	阻隔區域使用電子式門禁系統時，須有替代門禁系統或可行方法之備案。	■
3.3.7	提供已使用過的個人防護裝備之存放空間。	■
3.3.8	阻隔區域設有專用更換區域，以利人員進入阻隔區域後，將個人衣物與阻隔區域專用衣物分開(即”髒汙”更換區與”潔淨”更換區)。	■
3.3.9	阻隔區域之出入口設有前室。	■
3.3.10	阻隔區域出口之前室包含： / 在阻隔區域內穿著正壓防護衣工作者，須設有化學除汙淋浴器及衣物更換區（可為“髒汙”更換區），以及 / 位於阻隔屏障內介於”潔淨”與”髒汙”更換區之間的淋浴間。	■
3.3.12	前室的阻隔門提供機械式或電子式互鎖裝置（緊急出口設有手動解鎖裝置），防止以下的門同時被開啟： / 從阻隔區域外面通往前室的門，以及 / 從前室通往實驗工作區的門。	■
3.3.13	設有化學除汙淋浴器的門提供機械式或電子式互鎖裝置（緊急出口設有手動解除互鎖裝置），以防止門同時被開啟。	S
3.3.14	下列的入口提進氣密門，包括： / 化學除汙淋浴器的門； / 專屬設備進入阻隔區域前室之內部及外部的門；以及 / 位於阻隔屏障的任何阻隔門。	S
3.4	表面塗料及實驗桌櫃
3.4.1	表面及內部塗層(包括但不限於地板、天花板、牆壁、門、邊框、實驗桌櫃、工作檯面)，可清潔、防水、防滑、防汙漬、耐濕氣、耐化學品、耐熱、耐撞，並可重複除汙及耐高壓清洗。	■
3.4.2	相鄰及重疊的表面之間須構成連續面，且無縫隙。	■
3.4.3	穿著正壓防護衣區域的工作檯、門、抽屜、把手及架子是平滑的邊緣及邊角。	■
3.4.4	安裝在牆壁上的背擋板及牆面接合處要密封並與工作檯構成連續面。	■
3.4.5	地板須防滑。	■
3.4.7	地板及牆壁之間完全密封。	■
3.4.8	牆壁及天花板之間完全密封。	■
3.4.9	表面內層材質能防止除汙及/或實驗用氣體及液體之滲透。	■
3.5	通風空調處理
3.5.2	通風空調系統正常運作下，提供及維持向內定向氣流。	■
3.5.3	在阻隔區域設有目視觀察向內定向氣流的監視裝置。	■
3.5.4	貫穿阻隔屏障的壓差監視管路須安裝HEPA過濾器或採用適當替代方法。	■
3.5.5	當通風空調系統失效時，可發出聽覺或視覺警報，以警告阻隔區域內部及外部的人員。	■
3.5.6	進氣及排氣系統獨立於其他區域。當提供有效的空氣逆流防護時，BSL-3/ABSL-3實驗室的空氣系統可與較低阻隔區域整合。	■
3.5.8	進氣經由HEPA過濾器過濾。	■
3.5.9	進氣及排氣系統提供自動化之機械式/電子式互鎖裝置，以防止阻隔區域內產生持續性正壓。	■
3.5.12	排氣經由HEPA過濾器過濾，並有一套備援HEPA過濾器。	■
3.5.13	HEPA過濾器應符合IEST-RP-CC001.5或同等級國家/國際標準。	■
3.5.14	HEPA過濾器箱(框)設計，依據ASME N511及AG-1標準或同等級國家/國際標準，能承受1000 Pa壓力的結構變化。	■
3.5.15	HEPA過濾器外箱(框)設計，可提供在現場進行濾網隔離、除汙及檢測等。	■
3.5.16	依據ANSI/SMACNA 016 Seal Class A要求或同等級國家/國際標準，位於阻隔屏障及進氣逆流防護之間的進氣管道，須氣密密封。	■
3.5.17	依據ANSI/SMACNA 016 Seal Class A要求或同等級國家/國際標準，位於阻隔屏障至HEPA過濾器間的排氣管道或是阻隔屏障至隔離風門間的排氣管道，須氣密密封。	■
3.5.18	進氣及排氣系統提供有效的氣流控制裝置。	■
3.5.19	進氣與排氣系統位於阻隔屏障外之部分，要易於維護及維修。	■
3.6	支援設施
3.6.1	對懸吊或外露管道、水管及其他支援設施，可進行表面除汙。	■
3.6.2	個別及/或專用的主要進水遮斷閥及其他控制須位於阻隔區域外且易於處理之位置。	■
3.6.3	依據ISO 13693-1、CAN/CSA-B64.10/B64.10.1或同等級國家/國際標準，進水服務須安裝隔離閥(isolation valve)以及進水逆流防護，並符合水封規定。	■
3.6.4	水槽設置位於阻隔區域之出口處，以利洗手。	C
3.6.5	用於洗手的水槽具有”免手動”之設計。	C
3.6.6	設置洗眼器或緊急沖身洗眼器(emergency eyewash and shower equipment)。	C
3.6.7	阻隔區域之設計須考量控制實驗過程產生大量液體排放至衛生下水道。	■
3.6.8	阻隔區域之設計須考量實驗過程產生大規模處理液體排放之滿載容量。	■
3.6.9	排水管裝設足夠深度的深水封，以維持水封及防止廢液虹吸回阻隔區域。	■
3.6.10	位於阻隔屏障內部的排水管道直接連接到汙水處理系統。	■
3.6.11	高壓滅菌器的冷凝水排放位置位於阻隔屏障區外部時，須封閉並直接連接到阻隔屏障內部的排水管道，否則冷凝水排放前，須先經有效除汙(例如裝有HEPA過濾器)；排氣閥須裝有HEPA過濾器。	■
3.6.14	排氣管道不可與較低阻隔的排氣管道共管，並有一套備援HEPA過濾器；HEPA過濾器須能隔離及進行除汙。	■
3.6.15	在穿著正壓防護衣的區域，提供呼吸空氣及連接空氣軟管。	■
3.6.16	穿脫正壓防護衣區域提供備援進氣系統，確保人員有足夠時間進行緊急疏散使用。	■
3.6.17	照明設備之整流器及啟動器位於阻隔屏障外面。	■
3.6.18	維持阻隔及生物保全等重要支援設備，須有緊急備用電源及不斷電系統(UPS)。	■
3.6.19	生命安全系統(life safety systems)、建築自動化系統及保全系統須有不斷電系統(UPS)備援。	■
3.7	必備的生物安全設備
3.7.2	提供已驗證的BSC及其他初級阻隔裝置。	■
3.7.3	使用II級B2類型BSC時，其安裝及設置方式須確保當通風空調系統或BSC排氣風機發生故障時，BSC正面開口氣流不會發生逆流（即回噴）；如果無法避免發生逆流，須有其他有效方法減輕回噴導致之風險。	■
3.7.4	製程設備、密閉系統及其他初級阻隔裝置之設計，須防止感染性物質釋出。	■
3.7.5	處理大規模感染性物質的製程設備，要配備感應裝置，以監視操作過程或訊號異常的阻隔完整性。	■
3.7.6	BSC儘可能設置在遠離人員走動頻繁區域、門邊、可開啟窗戶及進氣/排氣擴散口。	■
3.7.7	處理大規模感染性物質的可重複使用之大型設備，其設計及構造可有效進行清潔、除汙或滅菌，以降低人員暴露風險。	■
3.7.13	在阻隔屏障處設有除汙設備/技術。	■
3.7.14	除汙設備/技術具有監測及記錄裝置，可取得運作參數。	■
3.7.15	設置之高壓滅菌器在適當溫度下進行除汙，並經確效確認。	■
3.7.16	化學除汙設備/技術的供應桶設有低水位警報。	■
3.7.17	抽真空系統設有可防止內部管線被汙染的機制。	■
3.7.18	在阻隔屏障內部提供雙向通訊系統，以利阻隔屏障內部與阻隔區域外部間之聯繫。	■
3.7.19	安裝觀察窗或/及錄影設備，可從阻隔屏障外面進行監視作業。	■
3.8	汙水處理系統
3.8.1	汙水處理系統須符合作業需求。	■
3.8.2	汙水處理系統經確效確認，在適當的除汙參數下運作。	■
3.8.3	連接到汙水處理系統的排水管道須傾斜，以確保靠重力流動。	■
3.8.4	汙水處理系統具有耐熱性及耐化學性。	■
3.8.5	裝有汙水處理系統的房間作為初級除汙設備/技術： / 門可上鎖； / 門口張貼生物危害警告標誌； / 汙水處理系統包含排放最大儲存容量的運作能力； / 地板表面無縫隙； / 排水管密封或引道到汙水處理系統； / 維持向內定向氣流； / 入/出口設有前室； / 排氣裝有HEPA過濾器；及 / 有適當的PPE及可用於緊急應變的溢出物處理套組。	■
3.8.6	汙水處理系統具有防止堵塞的機制。	■
3.8.7	以警報系統顯示汙水處理系統故障時的警告。	■
3.8.8	配備溫度監測裝置之溫控汙水處理系統，每年進行溫度監測裝置之校正。	■
3.8.9	須標示連接到汙水處理系統的排水管道。	■
3.8.10	排放流入汙水處理系統的管道須便於維護及維修。	■
3.8.12	汙水處理系統排氣管路須裝設HEPA過濾器，並有一套備援HEPA過濾器。	■
4.1	生物安全計畫管理
行政管制
4.1.1	訂定生物安全計畫以監督安全及阻隔實務。	■
4.1.2	指派單位生物安全管理階層（即指派生物安全主管），具有實驗室生物安全管理、病原體及毒素處理的經驗，監督生物安全及生物保全實務，符合法規要求。	■
4.1.3	提供相關主管機關最新聯繫資訊。	■
4.1.4	生物安全計畫文件化並維持最新版本。	■
風險評鑑及計畫
4.1.5	依法規規定或衛生主管機關要求，進行及記錄總體風險評鑑，以鑑別涉及感染性物質作業的危害及適當的減害策略。	■
4.1.6	執行及記錄生物保全風險評鑑。	■
4.1.7	依法規規定或衛生主管機關要求，進行局部風險評鑑以檢查涉及感染性物質的各項工作，以鑑別風險並訂定及文件化安全工作實務。	■
4.1.8	進行訓練需求評鑑。	■
生物安全計畫要項
4.1.9	生物安全手冊基於總體風險評鑑及局部風險評鑑，訂定、實施、維持最新、提供阻隔區域內部及外部人員使用，並包含單位生物安全政策、方案及計畫。生物安全手冊包括： / 計畫意向； / 對阻隔區域及系統之實體設計及運作簡要描述； / 說明以下事項： / 生物安全計畫； / 生物保全計畫； / 醫學監測計畫； / 訓練計畫； / 緊急應變計畫及事故通報程序； / 內務整理計畫； / 阻隔區域的設施及設備維護計畫，包括初級阻隔裝置的完整性測試；及 / 阻隔區域內部特定安全工作實務之標準作業程序。	■
4.1.10	生物保全計畫基於生物保全風險評鑑，訂定、執行、視需要評估及改進，並維持最新版本。生物保全計畫包括與以下有關風險減害策略： / 實體保全； / 人員適任性及可靠性； / 病原體、毒素或列管感染性物質之責任； / 庫存清單； / 事故及緊急應變；及 / 資訊管理。	■
4.1.11	醫學監測計畫基於總體風險評鑑及局部風險評鑑，訂定、執行及維持最新版本。	■
4.1.12	如使用呼吸防護具，須訂定呼吸防護計畫。	■
4.1.13	訓練計畫基於訓練需求評鑑，執行、視需要評估及改進，並維持最新版本。	■
4.1.14	依據在阻隔區域執行之工作性質，訂定及文件化特定SOP，包括： / 個人防護裝備(PPE)要求； / 人員、動物及材料進出程序； / 使用初級阻隔裝置； / 動物作業注意事項； / 除汙及廢棄物管理； / 感染性物質移動及運送安全及保全； / 依據局部風險評鑑決定任何涉及感染性物質及/或受感染動物的程序或工作。	■
4.1.15	緊急應變計畫基於總體風險評鑑及局部風險評鑑，訂定、執行並維持最新版本。	■
4.2	醫學監測計畫
4.2.1	與當地醫院/健康照護設施建立聯繫。	■
4.2.2	在阻隔區域內工作之人員發現以下情形，立即通知內部負責或權責人員： / 於設施內發生可能導致人員暴露於病原體或毒素的事故；或 / 在設施內發生可能導致人員暴露於病原體或毒素引起的疾病。	■
4.2.3	主管發現在阻隔區域內工作之人員無故缺勤時，須進行聯繫及了解狀況。	■
4.3	訓練計畫
4.3.1	人員藉由訓練需求評鑑決定以生物安全手冊及標準作業程序(SOP)相關組成部分進行訓練。	■
4.3.2	人員接受對於與工作相關的潛在危害訓練，包括所使用的感染性物質引起的疾病徵兆及症狀，以及防止暴露或釋出病原體或毒素的必要預防措施。	■
4.3.3	人員接受阻隔區域及阻隔系統相關實體設計及運作的訓練。	■
4.3.4	人員接受實驗室設備之正確使用及操作訓練，包括初級阻隔裝置。	■
4.3.6	訪客、維修及清潔人員、承包商以及其他需要暫時進入阻隔區域之人員，依據其在阻隔區域內的預定作業進行訓練及/或派人陪同。	■
4.3.7	確認人員接受訓練後，具備執行SOP的相關知識及能力。	■
4.3.8	受訓人員在從事感染性物質作業時，必須由被授權人員監督，直到符合訓練要求為止。	■
4.3.9	每年至少審查一次訓練需求評鑑。依據審查過程確認或在生物安全計畫變更情況下，提供額外或在職訓練。	■
4.3.10	每年提供緊急應變程序的在職訓練。	■
4.4	個人防護裝備
4.4.1	提供適用於各阻隔區域的專用PPE，按照進入程序進行穿戴，並在阻隔區域內穿著及存放。	■
4.4.2	有暴露於濺灑或噴飛物體風險之操作，須使用臉部防護具。	■
4.4.4	戴手套處理感染性物質或受感染動物。	■
4.4.5	在阻隔屏障內部穿著連身式防護衣處理人類或人畜共通病原體。	■
4.4.7	在阻隔屏障內部穿著通過完整性測試的正壓防護衣。	S
4.5	人員、動物及材料的進出
進入及授權
4.5.1	阻隔區域的門保持關閉； / 動物房的門保持關閉(BSL-2、BSL-3及BSL-4實驗室不適用)	■
4.5.2	僅限被授權人員及被授權訪客進入阻隔區域。	■
4.5.4	限制人員進入阻隔區域的支援機械及電氣機房，並隨時保持上鎖。	■
4.5.5	限制人員進入裝設汙水處理系統的房間，門須隨時保持關閉及上鎖。	■
進入程序
4.5.6	阻隔區域、動物房入口，張貼進入須知。	■
4.5.7	人員在進入具有向內定向氣流區域之前，須查證顯示向內定向氣流監視裝置之數值在正常設定範圍。	■
4.5.8	人員衣物與專用PPE分開存放。	■
4.5.9	個人物品與處理、儲存感染性物質的區域保持分開。	■
4.5.10	與工作無關的個人物品留在阻隔區域外面或阻隔屏障外面的潔淨更換區。	■
4.5.11	在進入阻隔區域時，人員穿著專用衣物及PPE。	■
離開程序
4.5.12	離開阻隔區域時，人員以最不會汙染皮膚及頭髮的方式脫掉專用PPE。	■
4.5.15	當人員離開阻隔屏障時，脫掉專用PPE（或額外穿著的PPE）。	C
4.5.16	除非有額外PPE保護避免汙染，否則人員在離開阻隔屏障前，進行眼鏡除汙。	■
4.5.17	穿著正壓防護衣的人員，在離開阻隔屏障時，進行化學除汙淋浴，脫除專用防護衣，再脫除所有衣物並淋浴。	■
4.6	工作規範
一般規定
4.6.1	避免臉部或黏膜接觸被病原體、毒素汙染或可能被汙染的物品。	■
4.6.2	在阻隔區域工作時，束髮或戴髮帽，避免汙染。	■
4.6.3	依據阻隔區域用途，選擇穿著的鞋類，以防止受傷及發生事故。	■
4.6.4	人員在進入阻隔區域之前，取下飾物。	■
4.6.5	使用移液管時，禁止以嘴吸取液體。	■
4.6.6	以防水敷料覆蓋開放性傷口、割傷、抓傷及擦傷部位。	■
4.6.7	經局部風險評鑑確定建立及遵循從較低汙染區（即潔淨區）到較高汙染區（即髒汙區）的動線模式。	■
4.6.8	在專屬文書/電腦工作區，進行文書工作及書寫報告。	■
4.6.9	當有合適替代品時，嚴格限制及避免使用針頭、注射器及其他尖銳物品；無合適替代品時，須小心使用前述尖銳物品。	■
4.6.10	避免彎曲、剪斷、回套或從注射器移除針頭；必須處理針頭時，應遵守特定SOP規定。	■
4.6.11	使用對所操作病原體有效的消毒劑，或對所操作毒素有效的中和性化學品，進行工作檯表面清潔及除汙，以減少人員暴露到感染性物質之風險。	■
4.6.12	當工作進行時，在阻隔區域外面有經訓練及可提供立即緊急支援之人員待命。	■
4.6.13	依據SOP規定，進行例行查證向內定向氣流。	■
4.6.14	依據SOP規定，進行例行查證初級阻隔裝置的完整性。	■
4.6.15	BSC於裝機、每年以及維修後、改機或移位時，要進行驗證。	■
4.6.16	依據SOP規定，每天查證阻隔及生命安全系統之運作。	■
4.6.17	依據SOP規定，例行查證正壓防護衣的完整性。	■
處理感染性物質
4.6.18	採用優良微生物操作規範。	■
4.6.19	病原體、毒素或列管感染性物質的樣本，只在符合規定的生物安全等級要求之阻隔區域內打開。	■
4.6.22	病原體、毒素或列管感染性物質保存於阻隔區域內部。	■
4.6.24	於經驗證的BSC或其他適當的初級阻隔裝置內進行開啟裝有感染性物質容器的所有作業。	■
4.6.25	於BSC處理感染性物質後，遵循防止從BSC移出物品時，造成汙染物散佈之程序。	■
4.6.28	感染性物質須放在密封安全杯（或轉子）進行離心，並在BSC內卸載。	■
4.6.29	在BSC內，禁止使用持續性明火(sustained open flames)；有適當的替代品可用時，嚴格限制並避免使用觸控式(on-demand)明火。	■
4.6.30	經局部風險評鑑確定在阻隔區域內或建築物內各阻隔區域間移動感染性物質之程序，以防止發生洩漏、滴落、溢出或類似事件。	■
4.6.31	在密閉系統或其他初級阻隔裝置內進行感染性物質的大規模培養。	■
4.6.32	以防止氣膠釋出或暴露到表面汙染之方式，進行收集樣本、添加材料或將培養液從一個密閉系統轉移到另一個密閉系統。	■
4.6.33	禁止人員使用自體細胞或組織進行感染實驗。	■
內務整理及一般維護
4.6.34	阻隔區域（包含地板）要保持清潔、無障礙物以及無過量、非必要或不易除汙的物品。	■
4.6.35	依據SOP規定，日常清潔由阻隔區域人員或經培訓之專人負責。	■
4.6.36	維持有效的囓齒動物及昆蟲控制計畫。	■
4.6.37	維持排水閥(drainage traps)的水封深度。	■
4.6.38	以適當機制安全移除高效率微粒空氣(HEPA)過濾器。	■
4.6.39	在阻隔區域內有可供使用的基本工具箱。	■
4.8	除汙與廢棄物管理
4.8.1	針對表面及設備除汙之前，要先除去明顯汙染，並進行相關處理。	■
4.8.2	在阻隔區域內，使用對所操作病原體有效的消毒劑及對所操作毒素有效的中和性化學品。	■
4.8.3	尖銳物丟棄在防漏、防穿刺及有蓋容器，或處理尖銳廢棄物的專用容器。	■
4.8.4	初級阻隔裝置在維護前，先進行除汙。	■
4.8.5	所有衣物及個人防護裝備（PPE）發現已知或懷疑暴露汙染時，要進行除汙。	■
4.8.6	除非洗滌設施位於阻隔區域內，且能證明有效除汙，否則PPE在處置或洗滌之前，先進行除汙。	■
4.8.7	被汙染液體在排入衛生下水道前，先進行除汙。	■
4.8.9	所有設備、材料及廢棄物從阻隔區域、動物房移出前，在阻隔屏障內除汙及標示已除汙。	■
4.8.10	在初次使用前、實施流程有重大改變或引進新的病原體時，除汙設備及流程要進行確效。	■
4.8.11	依據SOP規定，除汙設備及流程要進行例行查證。查證頻率依據局部風險評鑑決定。	■
4.8.12	傳遞設備/技術使用的門不能同時被開啟。	■
4.8.14	依據局部風險評鑑決定，訂定、確效及遵循整個房間的除汙程序。	■
4.9	緊急應變
4.9.1	適用於阻隔區域應變程序之緊急應變計畫，包括： / 意外/事故； / 醫療緊急情況； / 火災； / 化學性/生物性溢出（少量/大量；BSC及離心機內部/外部）； / 停電； / 動物脫逃（如果適用）； / 初級阻隔裝置失效(包括高壓滅菌器異常排氣)； / 設有II級B2類型 BSC之回噴； / 阻隔失效； / 緊急出口； / 權責人員及相關主管機關的通報； / 天然災害；及 / 事故追蹤與未來風險減害的建議。	■
4.9.2	緊急應變計畫包括保存在阻隔區域外之任何感染性物質處理程序。	■
4.9.3	緊急應變計畫包括正壓防護衣損壞、呼吸空氣失效及化學除汙淋浴失效處理程序。	■
4.9.4	緊急應變計畫包括面臨生命威脅之緊急情形所需的緊急逃生程序。	■
4.9.5	在阻隔區域內有生物性溢出物處理套組可供使用。	■
事故調查與報告
4.9.6	涉及病原體、毒素、列管感染性物質、受感染動物，或涉及阻隔系統或控制系統失效的事故，立即通報內部權責人員。	■
4.9.7	涉及病原體、毒素、列管感染性物質、受感染動物，或阻隔系統或控制系統失效的事故，進行事故調查及記錄，以確定根本原因。	■
4.9.8	當發生以下事故時，於24小時內向所在地衛生局及疾管署進行暴露通報： / 人員暴露於病原體或毒素；或 / 發現人員可能暴露於病原體或毒素而染病。	■
4.9.9	有關暴露通報後，於1個月內向所在地衛生局及疾管署完成暴露追蹤報告。	■
4.10	紀錄及文件
4.10.1	新進及在職人員訓練予以記錄，紀錄予以存檔。	■
4.10.2	維護長期保存之病原體、毒素及列管感染性物質之庫存清單，包含存放位置及危險群等級。庫存清單包括存放於阻隔區域外之病原體、毒素及列管感染性物質。	■
4.10.3	於阻隔區域內部及外部長期保存之RG2以上病原體、毒素及列管感染性物質庫存清單，予以維護並包含： / 已鑑別之病原體、毒素及列管感染性物質；及 / 可即時偵測遺失或遭竊樣本的方法。	■
4.10.4	製圖及實體規格（包括與阻隔區域有關的所有結構及服務“竣工”圖）以及阻隔系統的性能與查證測試報告之存檔。	■
4.10.5	阻隔區域例行稽核及矯正措施紀錄予以存檔。	■
4.10.6	依據阻隔區域功能對應之建築物及設備維護、維修、稽核、測試或驗證，包括性能查證及測試紀錄予以存檔。	■
4.10.7	用於性能查證及測試阻隔系統及基本生物安全設備的儀器，在測試前確認其校正在有效期限內；校正報告予以存檔。	■
4.10.8	維護所有人員進出阻隔區域之紀錄並予以存檔。	■
4.10.9	除汙設備及過程之確效及例行查證紀錄予以存檔。	■
4.10.10	涉及病原體、毒素、列管感染性物質、受感染動物，或阻隔區域失效等事故之紀錄，至少存檔10年。	■
4.10.11	僅限被授權人員可取得與病原體及毒素之管制作業有關的紀錄及文件。	■
5.1	生物安全等級之性能及查證測試
5.1.1	每年至少進行一次第5.1.2項至5.1.7項所列之性能及查證測試並記錄；有下列情形時，更密集進行測試： / 阻隔系統有變更、維修或修改；或 / 依據衛生主管機關之規定。	■
5.1.2	對阻隔區域進行目視檢查，以識別故障及/或失效；發現時，採取矯正措施。	■
5.1.3	檢查小型管路(in-line)過濾器，並依據維護計畫或維護功能需要(例如壓差設定值)，更換過濾器。	■
5.1.4	使用代表性負載量之技術/方法以及專用生物指示劑、化學確效指示劑(chemical integrator)及/或參數監測裝置，確效除汙設備及流程。	■
5.1.5	每年進行生物安全櫃(BSC)檢測。可行時，II級生物安全櫃(BSC)依據CNS 15970驗證；高防護實驗室之II級A2型BSC屬於室內排氣者，每半年檢測一次。	■
5.1.6	如果BSC或客製化排氣櫃設計無法依據CNS 15970進行驗證時，可依其製造國家之檢測標準進行驗證。如無前述檢測標準適用時，則查證下列製造商規格要求： / 依據高效率空氣微粒（HEPA）過濾器測試方法IEST-RP-CC034.3或同等標準進行HEPA過濾器的完整性測試； / 查證在正常運轉期間，通過前端開口，維持最小平均流入速度0.38 m/s； / 確認安全櫃內部及開口處的氣流模式，無空氣回流； / 藉由確定所有正壓氣室、焊接處、墊圈及通風穿透或密封的外表面無洩漏（如要拆除任何面板，或重新安置安全櫃，則在初始安裝期間執行），證明有正壓氣室系統BSC設計的完整性； / 確認警報功能正常。	■
5.1.7	BSC以外的初級阻隔裝置(例如製程設備、密閉系統)之完整性，依據適合該設備及設計之測試程序及允收標準進行測試。	■
5.2	生物安全等級實驗室區域的額外性能及查證測試
5.2.2	每年至少執行一次第5.2.3項至5.2.15項所列之性能及查證測試並記錄；有下列情形時，更密集進行測試： / 阻隔系統之變更、維修或修改；或 / 衛生主管機關之規定。	■
5.2.3	依據預期功能進行查證門禁系統及保全系統之運作。	■
5.2.4	在部分電氣負載條件下進行測試緊急發電機及不斷電系統(UPS)。	■
5.2.5	進行通訊系統運作之查證。	■
5.2.6	檢查阻隔屏障、填塞材料及表面貫穿處的完整性。	■
5.2.7	對於提供向內定向氣流的阻隔屏障，進行所有阻隔門測試，使用不影響氣流方向的發煙筆或其他可視化輔助設備查證依據設施設計維持向內定向氣流。	■
5.2.8	高效率空氣微粒（HEPA）過濾器依據IEST-RP-CC034.3、IEST-RP-CC006.3或相同等級國家/國際標準於現場進行微粒掃描測試。如無法進行掃描測試，可使用全效率測試、探針測試或相同等級國家/國際標準測試。	■
5.2.9	查證機械式或電子式門互鎖之運作及相關手動解除。	■
5.2.10	依據預期功能查證除汙設備之警報。	■
5.2.11	每年至少依據ISO 13693-1、CAN/CSA B64.10/B64.10.1或同等級國家/國際標準，執行一次進水逆流防護裝置測試。	■
5.2.12	使用發煙筆或其他不影響氣流方向的輔助裝置檢查阻隔區域貫穿處密封的完整性。	■
5.2.13	壓縮呼吸空氣及系統依據CAN/CSA-Z180.1或同等級國家/國際標準進行查證。	S
5.2.14	進行正壓防護衣測試，以確保依據製造廠商的規格進行操作。	S
5.2.15	化學除汙淋浴系統，包括消毒水箱低水位警報、參數監測、紀錄裝置，依據預期功能進行查證。	S
5.3	阻隔區域試運轉之性能及查證測試(※已啟用且未涉及硬體變更之實驗室不適用)
5.3.1	依據主管機關之法規，對通往汙水處理系統之排水管道進行測試。排水系統的保壓測試在標準規定壓力規格為35,000 Pa(表壓)下進行。	■
5.3.2	高效微粒空氣（HEPA）過濾器外箱(框)的完整性，依據ASME N511標準進行現場壓力衰減測試；測試壓力依據ASME AG-1標準。允收標準包括以下規定：在1,000 Pa(表壓)最小測試壓力下，洩漏率不得超過體積/分鐘的0.1%。	■
5.3.3	依據阻隔區域設計，查證通風空調系統及控制模擬系統元件失效情境，包括排氣風機、進氣風機、電力及Ⅱ級B2類型生物安全櫃(BSC)排氣風機（如有設置）。驗收標準包括證明在阻隔門處無逆流的向內定向氣流；II級B2類型 BSC回噴最小化；通風空調系統警報及互鎖依據預期運作。	■
5.3.4	位於進氣逆流防護及阻隔屏障之間的進氣管道、位於阻隔屏障及HEPA過濾器之間的排氣管道、或阻隔屏障及隔離風門之間的排氣管道，依據ASME N511標準進行目視檢查及現場壓力衰減測試；測試壓力依據ASME AG-1標準。允收標準包括：在最低測試壓力1,000 Pa時，洩漏率不得超過體積/分鐘的0.1%。	■
5.3.5	以壓力衰減測試檢測阻隔屏障的完整性。允收標準包括兩次連續性測試，在20分鐘內，最初的500 Pa壓力損失最大為250 Pa。	■